벤치마킹 기술 분석 보고서

Tytex SafeHip® 패드

심층 분석 및 벤치마킹 전략

소재 · 구조 · 성능 분석  |  특허 · IP 리스크 검토

분석기관 시험 의뢰 사양서  |  차별화 제품 개발 전략

2026년 8월 14일

대외비 — 사내 및 지정 분석기관 한정 배포

목  차

작성일: 2026-08-14 목적: (1) Tytex SafeHip 패드의 소재·구조·성능 분석, (2) 중국 분석기관 의뢰용 시험 사양서, (3) 특허/IP 리스크 검토, (4) 우월 제품 개발 전략 중요: 본 문서에서 "확인됨"은 공개된 1차 출처(제조사/유통사/논문/특허)에 근거한 사실이며, "추정"은 공학적 추론입니다. 추정 항목은 반드시 중국 분석기관의 실측으로 검증해야 합니다.

# 0. 핵심 결론 (Executive Summary)

| # | 결론 |
| --- | --- |
| 1 | 가벼운 이유는 "소재"가 아니라 "밀도"다. Tytex 쉴드는 연질 PE 폼(soft PE foam) — 즉 가교 독립기포 폴리에틸렌 폼 계열이다(제조사 명시). 이 계열의 밀도는 24~45 kg/m³로, 성형 PU 폼(60~200 kg/m³) 대비 3~6배 가볍다. 같은 형상에서 두께를 2배로 키워도 여전히 2~3배 가볍다. |
| 2 | 세탁이 되는 이유는 독립기포(closed-cell) 구조다. PE 독립기포 폼은 흡수율이 거의 0이라 물을 머금지 않고, 융점 약 105~115°C로 60°C 세탁·건조기 사이클에서 변형되지 않는다. Tytex는 60°C 세탁 + 텀블 건조 를 공식 사양으로 명시한다(확인됨). PU 폼(특히 개방기포)은 물을 흡수하고 가수분해되므로 세탁 내구성이 근본적으로 열세다. |
| 3 | 핵심 IP는 소재가 아니라 "말굽형(horseshoe) 형상 + 에너지 션팅(energy shunting)" 이다. 대전자(greater trochanter) 위를 비우고 주변 연부조직으로 하중을 우회시키는 구조. 이 때문에 저밀도·연질 폼으로도 성능이 나온다. Tytex 스스로 "specially patented horseshoe-shape"라고 표기한다. |
| 4 | 특허 리스크는 낮으나 0은 아니다. Tytex/Sahva의 1994~2004년 출원 패밀리는 출원일 기준 20년이 경과해 실질적으로 만료로 판단된다. 다만 ① 2006년 이후 출원된 신규 특허(특히 AirX 스페이서 패브릭 쉴드), ② 상표권 SAFEHIP/AirX (갱신으로 영구 존속), ③ 디자인권(EU 등록디자인 최장 25년), ④ 부정경쟁(트레이드드레스) 이슈는 별도로 살아있다. → 정식 FTO 조사 필요. |
| 5 | 가장 큰 차별화 기회는 "고속 충격 성능"과 "흘러내림(착용 순응도)" 두 가지다. SafeHip Classic은 저속 낙상(1 m/s)에서 33% 감쇠하지만 고속(4 m/s)에서는 8%로 급락한다(논문 확인됨). 그리고 코크란 리뷰상 힙프로텍터의 최대 실패 원인은 성능이 아니라 착용 순응도(최대 70% 미착용) 다. 귀사가 겪는 "무거워서 흘러내린다"는 문제는 곧 시장 전체의 미해결 과제이며, 여기를 정면으로 푸는 것이 최선의 전략이다. |

# 1. Tytex와 SafeHip 제품 계보

Tytex A/S — 덴마크 소재, 의료용 니트/텍스타일 전문 기업. SafeHip 외 Carefix, Corsinel 브랜드 보유.

SafeHip은 원래 덴마크 Sahva A/S와의 합작(Sahvatex)으로 상용화되었고, 2005년 Sahva의 힙프로텍터 특허가 Tytex A/S로 양도되었다(확인됨).

## 제품 라인업 (현행)

| 라인 | 쉴드 방식 | 특징 | 벤치마킹 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| SafeHip® Classic | 연질 PE 폼 말굽형 쉴드 (탈착식, 포켓 삽입) | 60°C 세탁 + 텀블 건조. 다중 낙상 견딤(생체역학 시험). 요양시설 표준품 | ★★★ 최우선 분석 대상 |
| SafeHip® Soft | 연질 쉴드 | 논문상 Classic보다 감쇠 성능 우수(27% vs 17%) | ★★★ 반드시 병행 분석 |
| SafeHip® AirX (Unisex/Male/Female/Open/Discreet) | 100% 텍스타일 — AirX 3D 스페이서 패브릭 쉴드 | 통기성·흡습속건, 폼 없음. 겉감 예시: 58% Cotton / 36% Polyamide / 6% Elastane | ★★ (신규 특허 리스크 有) |
| SafeHip® Active | 벨트형 | 활동적 사용자용, 벨트에 쉴드 장착 | ★ |

분석 전략: Classic(폼) + Soft(폼) + AirX(텍스타일) 3종을 모두 구매해 병행 분석할 것. Classic만 분석하면 "왜 Soft가 더 좋은가"라는 핵심 정보를 놓친다.

# 2. 패드(쉴드) 소재 분석

## 2.1 제조사 공식 표현 (확인됨)

- "soft PE foam shields have been biomechanically tested to resist multiple falls"

- "specially patented horseshoe-shaped foam shield"

- "All textile parts – including pants and shields – are machine washable at 60°C and suitable for tumble drying without compromising the protective structure"

- AirX: "three dimensional spacer fabric", "100% textile"

## 2.2 "스티로폼 같은 느낌"의 정체 — 소재 후보 매트릭스

귀사가 관찰한 "스티로폼 같지만 안 찢어지고 가볍고 세탁 가능"은 아래 계열의 전형적 촉감입니다.

| 후보 소재 | 밀도 (kg/m³) | 촉감 | 세탁 내구성 | 인열저항 | 가능성 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가교 독립기포 PE 폼 (화학가교 XLPE, 예: Plastazote® 계열) | 15~115 (통상 24/33/45) | 스티로폼과 유사하나 탄성 회복, 부스러지지 않음 | ◎ (흡수 거의 0) | ○ | ★★★★★ 최유력 |
| PE/EVA 공중합 가교 폼 (예: Evazote® 계열) | 30~90 | 약간 더 말랑, 회복 빠름 | ◎ | ◎ (인열 우수) | ★★★★ (Soft 라인 유력) |
| 방사선 가교 PE 폼 (IXPE) | 33~200 | 미세셀, 매끈 | ◎ | ○ | ★★★ |
| EPP (발포 폴리프로필렌 비드) | 20~120 | 가장 스티로폼에 가까움(비드 자국 보임) | ◎ | △ (비드 계면 파단) | ★★ |
| EPS (스티로폼) | 15~30 | 스티로폼 | ✕ (부스러짐, 1회성) | ✕ | ✕ (배제) |
| 성형 PU 폼 (현 귀사 제품) | 60~200+ | 고무/스펀지 | △ (가수분해, 흡수) | ◎ | (비교군) |

핵심 판별 포인트: 표면에 비드(구슬) 융착 자국이 보이면 EPP, 균일한 미세 독립기포면 가교 PE/EVA 폼입니다. Tytex 표현이 "soft PE foam"이므로 가교 PE 계열이 유력하며, EPP는 "soft"라 부르기엔 다소 단단합니다.

## 2.3 무게 차이의 정량 계산 (귀사 문제의 핵심)

말굽형 쉴드 1개의 대표 형상을 가로 15 cm × 세로 13 cm, 유효면적률 55%, 두께 t 로 가정하면 유효 체적은 다음과 같습니다.

유효 면적 A ≈ 15 × 13 × 0.55 ≈ 107 cm² 체적 V = A × t

| 소재/밀도 | 두께 10 mm | 두께 15 mm | 두께 20 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| PU 폼 150 kg/m³ (현 제품 추정) | 16 g | 24 g | 32 g |
| PU 폼 250 kg/m³ (고밀도 PU) | 27 g | 40 g | 54 g |
| 가교 PE 45 kg/m³ | 4.8 g | 7.2 g | 9.6 g |
| 가교 PE 30 kg/m³ | 3.2 g | 4.8 g | 6.4 g |

결론: 두께를 20 mm로 2배 키워도 가교 PE(45 kg/m³)는 9.6 g/개 = 19 g/쌍에 불과합니다. 현 PU 제품(250 kg/m³ × 10 mm = 27 g/개 = 54 g/쌍)의 약 1/3 무게입니다. 팬티가 흘러내리는 문제는 패드 자체 질량과 질량이 걸리는 지점의 함수이므로, 소재 전환만으로도 체감 개선이 극적입니다.

## 2.4 세탁 내구성의 물리

| 항목 | 가교 독립기포 PE | PU 폼 |
| --- | --- | --- |
| 흡수율 | ≈ 0 (독립기포, 소수성) | 높음 (개방기포·친수성) |
| 60°C 세탁 | 안정 (융점 105~115°C) | 가능하나 반복 시 열화 |
| 가수분해 | 없음 (폴리올레핀) | 에스터계 PU는 가수분해로 붕괴 |
| 건조 | 텀블 건조 가능, 빠름 | 내부 수분 잔류 → 곰팡이·냄새 |
| 압축영구변형 | 낮음 (가교로 회복) | 반복 하중 시 누적 |

귀사가 PU를 유지한다면 에테르계 PU(polyether) 를 반드시 써야 하며(에스터계는 가수분해로 실패), 그래도 무게 문제는 해결되지 않습니다.

# 3. 형상·역학 분석 — 말굽형과 에너지 션팅

## 3.1 작동 원리 (Tytex의 진짜 기술 자산)

Tytex 공식 설명(확인됨):

"The horseshoe-shaped shield is positioned around the hip bone – not directly over it. The shields absorb and redirect the energy of a fall … energy shunting technique … dispersing the energy from the fall away from the hip area."

즉,

- 말굽의 열린 부분이 대전자(greater trochanter) 정점 위에 오도록 배치

- 낙상 시 지면 반력이 대전자를 직격하지 않고, 말굽 링이 주변 연부조직·골반 근육 영역으로 하중을 분산·전달

- 따라서 폼이 에너지를 전부 흡수할 필요가 없다 → 저밀도 연질 폼으로도 성립

이것이 "가볍게 만들 수 있는 진짜 이유"입니다. 소재만 베끼고 형상 설계를 놓치면 실패합니다.

## 3.2 설계 목표 계산

골절 임계 하중 (문헌 확인됨)

- 고령자 측방 낙상 시 대퇴경부 골절 하중: 평균 약 3,462 N (±1,520 N) — 통상 설계 목표는 < 3,000 N

- 무보호 측방 낙상 시 대퇴부 충격력: 7,000 ~ 10,840 N

- 즉 최소 60~70% 감쇠 또는 하중 우회가 필요

흡수형 설계 시 필요 평탄응력(plateau stress) 역산

낙상 흡수 에너지 E ≈ 50 J, 유효면적 A = 100 cm² = 0.01 m², 치밀화 변형률 ε_d ≈ 0.7 가정 시:

σ_plateau = E / (A · t · ε_d)

| 패드 두께 t | 필요 평탄응력 σ | 전달 하중 F = σ·A |
| --- | --- | --- |
| 10 mm | 714 kPa | 7,140 N ✕ (골절) |
| 15 mm | 476 kPa | 4,760 N ✕ |
| 20 mm | 357 kPa | 3,570 N △ |
| 25 mm | 286 kPa | 2,860 N ◎ |
| 30 mm | 238 kPa | 2,380 N ◎ (단, 착용성 저하) |

핵심 통찰: 순수 흡수만으로 목표를 달성하려면 20~25 mm 두께가 필요합니다. 그런데 저밀도 PE 폼(30~45 kg/m³)의 평탄응력은 통상 60~150 kPa 수준으로 위 요구치에 못 미칩니다. → 이 간극을 메우는 것이 바로 말굽형 션팅 구조입니다. Tytex는 "흡수"가 아니라 "우회"로 방정식을 푼 것입니다. 이 점을 분석기관과 설계팀 모두에게 반드시 공유하십시오.

## 3.3 공개된 성능 데이터 — 그리고 Tytex의 약점

(A) 생체모사 골반(biofidelic pelvis) 시험, 속도 평균 (문헌 확인됨)

| 제품 | 평균 감쇠율 |
| --- | --- |
| SafeHip Soft | 27% |
| HipSaver | 19% |
| SafeHip Classic | 17% |

(B) 충격 속도 의존성 — 결정적 약점 (문헌 확인됨)

| 조건 | SafeHip Classic | SafeHip Soft | HipSaver |
| --- | --- | --- | --- |
| 저속 (1 m/s) | 33% | – | – |
| 고속 (4 m/s) | 8% ⚠ | 19% | 21% |

SafeHip Classic은 실제 낙상에 가까운 고속 충격에서 성능이 8%까지 붕괴합니다. 실제 고령자 측방 낙상의 골반 충격 속도는 대략 2~3.5 m/s 구간입니다. 즉 Classic은 마케팅 서사에 비해 실전 구간 성능이 취약합니다. → 가장 명확한 기술적 차별화 지점.

(C) 강체 리그 시험 (구세대, 입력 4,330 N) (문헌 확인됨)

| 제품 | 전달 하중 |
| --- | --- |
| KPH 2 | 510 N |
| KPH 1 | 590 N |
| Safetypants | 790 N |
| SafeHip | 1,080 N |

⚠ 주의: (A)(B)와 (C)는 시험 리그가 달라 직접 비교 불가합니다. 강체 리그는 감쇠율을 과대평가합니다. 국제 컨센서스(Osteoporos Int, 2010)는 생체모사 연부조직을 포함한 리그를 권고합니다. 귀사 시험 발주 시 반드시 이 점을 명시하십시오.

(D) 임상 근거 (문헌 확인됨)

- 코크란/체계적 문헌고찰: 요양·거주시설에서 고관절 골절 상대위험 RR 0.77 (95% CI 0.62–0.97), 약 18% 감소

- 최대 제약 요인은 순응도 — 추적 시점에 최대 70%가 미착용

- 즉 "착용하고 싶어지는 제품"이 성능 수치보다 중요하다는 것이 학계 결론

# 4. 특허 / IP 리스크 분석

## 4.1 확인된 Tytex·Sahva 관련 특허 패밀리

| 번호 | 명칭 | 출원/우선일 | 권리자 | 상태 판단 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US 5,722,093 | Hip protector — 돔형, 발포 경질 열가소성 수지 곡면 쉘, 속옷 내부 포켓 장착 | 1990년대 중반 출원, 1998 등록 | Sahva A/S → 2005 Tytex 양도 | 만료 (약 2015~2016) |
| US 5,836,015 | Pants with hip protectors | 1990년대 중반 | Tytex A/S | 만료 |
| HU 219439 B | Trousers with hip protectors | 1995-01-05 출원 | Tytex A/S | 만료 |
| US 6,334,443 B1 | Hip protector | 1990년대 말 | (확인 필요) | 만료 추정 |
| EP 1 684 604 | Device for protection of the hips (벨트부 + 고관절 보호수단) | 출원 2004-11-16 / 우선 2003-11-18 | Tytex A/S | 2023-11 또는 2024-11 만료 ← 귀사가 언급한 특허로 추정 |
| US 2007/0067895 | Device for protecting of the hips | 위 EP의 미국 패밀리 | Tytex A/S | 만료 추정 |
| EP 1 765 101 A1 | Hip protector (패드부 + 접착부 + 정렬 템플릿) | 우선 2004-07-01, 공개 2007-03-28 | (확인 필요) | 2024-07 만료 추정 |
| US 5,497,511 / US 6,859,948 / US 5,636,377 (Hipco) / US 8,151,376·8,732,869 (Comfihips) | 타사 힙프로텍터 | – | 타사 | 참고용 선행기술 |

## 4.2 만료 판단의 근거와 함정

근거: 특허 존속기간은 등록일이 아니라 출원일 기준 20년입니다. 따라서

- 2004년 출원 → 2024년 만료

- 2004년 등록(출원은 2000~2002년경) → 이미 2020~2022년 만료

두 해석 모두 현재(2026-08) 시점에서 만료입니다. 또한 분할출원/계속출원도 최우선일을 승계하므로 함께 만료됩니다.

함정 — 반드시 확인할 것

- 국가별 등록 여부가 다르다. EP 특허는 각국 유효화(validation)를 거쳐야 효력이 생깁니다. 한국(KR)·중국(CN)·미국(US)에 패밀리가 있는지, 각국 법적 상태가 어떤지 개별 확인 필요.

- 연차료 미납으로 조기 소멸된 건도 있고, 반대로 아직 살아있는 후속 출원이 있을 수 있습니다.

- 만료 특허는 오히려 자산입니다. 명세서 전문이 공개되어 있고 자유롭게 실시 가능하므로, US 5,722,093 / EP 1 684 604 / EP 1 765 101 전문(도면 포함)을 반드시 입수해 설계 참고자료로 삼으십시오.

## 4.3 특허보다 실질적으로 위험한 것들 ⚠

| 리스크 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 상표권 (최대 리스크) | SAFEHIP® — Tytex A/S 보유. 미국 출원 1995-04-14 (Serial 74661372, "shock absorbing hip protection shells in a garment"), 추가로 Serial 79001217(국제등록). AirX™ 도 상표. 상표는 갱신으로 영구 존속. | SafeHip/AirX/유사 명칭(SafeHips, SecureHip 등) 절대 사용 금지. 자사 브랜드 신규 창작 + 한국·중국·미국·EU 상표 선출원 |
| 디자인권 (등록디자인) | EU 등록디자인(RCD)은 최장 25년. 말굽형 쉴드 외관, 팬티 실루엣, 봉제선 배치 등이 등록되어 있을 수 있음. 2001년 이후 등록분은 아직 살아있을 수 있음 | EUIPO / WIPO Hague / KIPRIS에서 Tytex 명의 디자인 검색. 쉴드 윤곽선을 의도적으로 다르게 설계(변두께 C링, 비대칭 노치 등) |
| 트레이드드레스·부정경쟁 | 색상 조합, 포장, 카탈로그 문구, 제품 사진 구도 모방 | 독자 디자인 언어 수립. Tytex 문구 직역 사용 금지 |
| 후속 특허 (AirX) | AirX 3D 스페이서 패브릭 쉴드는 비교적 최근 기술로, 2010년대 출원 특허가 현재 유효할 가능성이 높음 | 스페이서 패브릭 방식은 당분간 회피 권장. 폼 방식으로 진입 |
| 성능·의료 표시 규제 | "골절 예방", "OO% 감소" 표시는 근거 필요 | EN 14808 계열 시험성적서 확보 후에만 수치 표시 |

## 4.4 권장 FTO(Freedom to Operate) 절차

한국 변리사에게 아래 스코프로 정식 의뢰하십시오.

[FTO 조사 의뢰 사양] 1. 출원인/권리자 기준 검색 - Tytex A/S, Sahva A/S, Sahvatex - 계열/양수인 포함 (양도 이력 추적) 2. 기술분류 기준 검색 - IPC/CPC: A41D 13/05 계열 (신체 보호 의류), A61F 5/01 계열, A41B 9/00 (속옷), A41D 31/00 (기능성 소재) - 키워드: hip protector, trochanter, energy shunting, horseshoe shield, fall protection undergarment, spacer fabric pad 3. 대상 국가: KR, CN, US, EP(+DK, DE, FR, GB), JP 4. 산출물 (a) 유효 특허 목록 + 청구항 요지 + 만료일 (b) 만료 확인서 (연차료 납부 이력 포함) (c) 등록디자인 검색 결과 (EUIPO RCD / Hague / KIPRIS) (d) 상표 검색 결과 및 자사 브랜드 사용 가능성 의견 (e) 자사 설계안에 대한 침해 여부 감정 의견서 5. 병행: 자사 개선점에 대한 특허/실용신안 선출원 전략 수립

# 5. 중국 분석기관 의뢰 사양서 (본 문서의 핵심 산출물)

## 5.1 시료 준비 지침

| 항목 | 지침 |
| --- | --- |
| 구매 시료 | SafeHip Classic (필수), SafeHip Soft (필수), SafeHip AirX (권장) — 각 동일 사이즈 3세트 이상 |
| 대조군 | 자사 현행 PU 패드 3세트를 반드시 함께 제출 (동일 조건 A/B 비교가 핵심) |
| 상태 구분 | ① 미사용 신품, ② 60°C 세탁 50회 후, ③ 60°C 세탁 100회 후 — 3조건 각각 시험 |
| 해체 전 | 해체 전에 고해상도 사진(정면/측면/단면), 3D 스캔 또는 실측 도면화, 개별 중량 측정 |
| 라벨 보존 | 케어라벨·조성표시·로트번호·CE/등록번호 촬영 보존 (조성 표시가 1차 정보원) |

## 5.2 시험 항목표 (분석기관에 그대로 전달)

### A. 기초 물성 (전 시료 필수)

| # | 항목 | 시험 표준 | 목적/판별 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 치수·두께 분포 매핑 | 캘리퍼/3D 스캔 | 부위별 두께 변화(변두께 설계 여부) 확인 |
| A2 | 개별 질량 | 0.01 g 정밀 | 무게 목표 설정 근거 |
| A3 | 겉보기 밀도 | ISO 845 / ASTM D3575 | ★ 가장 중요. PE 24~45 vs PU 60~200 판별 |
| A4 | 경도 | ASTM D2240 (Shore OO / Shore C) | 연질도 정량화 |
| A5 | 독립기포율 | ISO 4590 | ★ 세탁 내구성의 근거. 90% 이상이면 독립기포 |
| A6 | 흡수율 | ASTM D570 / 침지 24h 질량증가 | 세탁 시 물 머금음 정도 |

### B. 소재 동정 (★ 가장 중요)

| # | 항목 | 시험 표준/방법 | 판별 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | FTIR-ATR | ASTM E1252 | PE / EVA / PP / PU 1차 판별 |
| B2 | DSC (융점·결정화도) | ISO 11357 / ASTM D3418 | LDPE ≈ 105~115°C, HDPE ≈ 130°C, EVA ≈ 85~100°C, PP ≈ 160~165°C — 결정적 판별 |
| B3 | 겔 함량(가교도) | ASTM D2765 / ISO 10147 | ★ 가교 여부·정도. 겔분율 30~60%면 가교 PE 확정 |
| B4 | EVA의 VA 함량 | FTIR 정량 / ¹H-NMR | EVA 공중합 여부 및 비율 |
| B5 | TGA (회분·충전제) | ISO 11358 | 무기 충전제 함량, 난연제 유무 |
| B6 | XRF / ICP-OES | – | Zn, Ca, Ti, Sb, Br 등 첨가제. ⚠ Zn 검출 여부가 발포방식 판별의 핵심 |
| B7 | 발포 방식 추정 | B5+B6 종합 | 아조디카본아미드(ADCA) 화학발포 시 ZnO 잔류. Zn 미검출 + 고순도 = 질소 오토클레이브 발포(Zotefoams 방식) |
| B8 | 셀 구조 (SEM/광학현미경) | ASTM D3576 | 평균 셀 크기, 셀 균일도, 비드 융착 자국 유무(→EPP 판별) |
| B9 | 색상·안료 | – | 재현용 |

### C. 기계적 성능

| # | 항목 | 시험 표준 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 압축 응력-변형 곡선 (25/50/65% 변형) | ISO 844 / ASTM D3575 Suffix D | ★ 평탄응력(plateau stress) 도출 — 설계의 핵심 입력값 |
| C2 | 압축영구변형 | ISO 1856 / ASTM D3575 Suffix B | 반복 낙상·장기 착용 후 회복력 |
| C3 | 인장강도·신율 | ISO 1798 / ASTM D3575 Suffix T | "안 찢어지는" 특성 정량화 |
| C4 | 인열강도 | ASTM D3575 Suffix G | 포켓 삽탈 시 찢김 저항 |
| C5 | 굴곡 피로 | 반복 굴곡 10,000회 | 착용 중 반복 굴곡 내구성 |

### D. 충격 성능 (★ 성능 벤치마킹의 본체)

| # | 항목 | 방법 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 낙하충격 시험 — 전달 최대하중 | EN 14808 / EN 14809 (힙프로텍터 전용) 또는 CSA Express Document 방식 | ⚠ 반드시 "생체모사(biofidelic) 연부조직층 + 골반 서로게이트" 리그 사용 요구. 강체 리그는 결과를 과대평가함 |
| D2 | 충격 속도별 스윕 | 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 m/s 각각 측정 | ★ Tytex의 고속 취약점(4 m/s에서 8%) 재현·검증 — 차별화 근거 확보 |
| D3 | 입력 에너지 | 40 / 50 / 60 J | 체중대별 시나리오 |
| D4 | 다중 충격 내구 | 동일 시료 5회 반복 충격 후 성능 유지율 | Tytex의 "multiple falls" 주장 검증 |
| D5 | 압력 분포 | 압력분포 필름(Fujifilm Prescale) 또는 압력매트 | ★ 말굽형 션팅 효과 시각화 — 대전자 위 압력이 실제로 낮은지 직접 확인 |
| D6 | 저온/고온 성능 | -10°C / 23°C / 40°C | 온도 안정성 (PU는 온도 민감) |

### E. 세탁 내구성 (Tytex 최대 강점의 검증)

| # | 항목 | 표준 | 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 반복 세탁 | ISO 6330 | 60°C, 가정용/산업용 각각 50회·100회 |
| E2 | 세탁 후 재시험 | A3, A5, C1, D1 재측정 | 성능 유지율(%) 산출 |
| E3 | 치수 안정성 | ISO 5077 | 수축률 |
| E4 | 산업세탁 내성 (요양시설 대응) | ISO 15797 | 85~90°C 고온 세탁 가능 여부 확인 (시장 확장 시 중요) |

### F. 텍스타일 & 조립 구조

| # | 항목 | 표준/방법 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 겉감 조성 정량 | ISO 1833 | 실제 혼용률 확인 |
| F2 | 편직 구조·게이지·평량(GSM) | – | 원단 사양 재현 |
| F3 | 신축률·회복률 | ASTM D2594 | 흘러내림 방지 설계의 핵심 데이터 |
| F4 | 통기도 | ISO 9237 | 착용 쾌적성 |
| F5 | 흡습속건 | AATCC 195 | AirX 대비 |
| F6 | 쉴드 고정 방식 해부 | 육안·현미경 | 포켓 봉제 / 초음파 융착 / 접착 — 세탁 시 이탈 방지 구조가 핵심 노하우 |
| F7 | AirX 스페이서 원단 단면 구조 | 단면 현미경 | 상하 표면층 + 파일사 직경/밀도/각도 |

### G. 안전성·규제 (양산 전 필수)

| # | 항목 | 표준 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 피부 자극/세포독성 | ISO 10993-5, ISO 10993-10 |
| G2 | 유해물질 | OEKO-TEX® STANDARD 100, REACH SVHC, 아조염료, 프탈레이트, 폼알데하이드 |
| G3 | 중금속 | EN 71-3 또는 국내 안전기준 |

## 5.3 소재 판별 의사결정 트리 (분석기관 전달용)

[1] FTIR-ATR ├─ 폴리올레핀 스펙트럼 (2915/2848, 1470, 720 cm⁻¹) ──→ [2] ├─ 카보닐 1730 + N-H 3300 cm⁻¹ ──────────────────→ PU (배제) └─ 1740 cm⁻¹ 에스터 + 폴리올레핀 백본 ─────────→ EVA ──→ [2] [2] DSC 융점 Tm ├─ 85 ~ 100°C ──→ EVA 또는 PE/EVA 공중합 (→ Evazote 계열) ├─ 105 ~ 115°C ──→ LDPE 발포 (→ Plastazote 계열) ★최유력 ├─ 125 ~ 135°C ──→ HDPE └─ 160 ~ 165°C ──→ PP (→ EPP) [3] 겔 함량 (ASTM D2765, 자일렌 환류 추출) ├─ < 5% ──→ 무가교 (EPE/EPP 비드폼) └─ 30 ~ 60% ──→ 가교 폼 확정 ★ [4] 셀 구조 (SEM) + XRF ├─ 비드 융착 경계 뚜렷 + Zn 미량 ─────→ EPP/EPE 비드 성형 ├─ 균일 미세 독립기포 + Zn 검출 ──────→ 화학발포(ADCA) 가교 PE └─ 균일 미세 독립기포 + Zn 불검출 ────→ 질소 오토클레이브 발포 (= Zotefoams Plastazote/Evazote 계열 확정) ★ [5] 밀도 (ISO 845) + 압축 평탄응력 (ISO 844) └─ → 최종 등가 그레이드 특정 (예: LD24 / LD33 / LD45 / EV50)

## 5.4 중문 의뢰서 초안 (中文委托书 — 분석기관 직접 전달용)

【样品分析委托要求】 一、样品 1. Tytex SafeHip Classic 髋部保护垫（衬垫/shield）— 3 套 2. Tytex SafeHip Soft 髋部保护垫 — 3 套 3. Tytex SafeHip AirX（间隔织物型）— 3 套 4. 委托方现有 PU（聚氨酯）保护垫 — 3 套（作为对照组） ※ 每种样品分为：新品 / 60°C 洗涤 50 次后 / 60°C 洗涤 100 次后 三种状态 二、材料鉴定（最优先） 1. FTIR-ATR 红外光谱 —— 判定基体树脂（PE / EVA / PP / PU） 2. DSC 差示扫描量热 —— 熔点 Tm 及结晶度（ISO 11357） 3. 凝胶含量测定（交联度）—— ASTM D2765 / ISO 10147【关键】 4. TGA 热重分析 —— 灰分、无机填料含量 5. XRF / ICP-OES —— 元素分析，重点检测 Zn（判断是否为偶氮二甲酰胺化学发泡） 6. SEM / 光学显微镜 —— 泡孔尺寸、泡孔均匀性、有无珠粒熔接痕迹 7. EVA 中 VA 含量测定（如判定为 EVA） 三、物理性能 1. 表观密度 ISO 845 / ASTM D3575【关键】 2. 闭孔率 ISO 4590【关键】 3. 吸水率 4. 硬度 Shore OO / Shore C（ASTM D2240） 5. 压缩应力-应变曲线（25% / 50% / 65% 变形）ISO 844【关键】 6. 压缩永久变形 ISO 1856 7. 拉伸强度、断裂伸长率 ISO 1798 8. 撕裂强度 ASTM D3575 Suffix G 四、冲击性能 1. 落锤冲击试验，测量传递峰值力 ※ 必须使用【仿生软组织层 + 骨盆替代体】试验台， 不可使用刚性试验台（刚性台会高估衰减率） ※ 参照 EN 14808 / EN 14809 或 CSA Express Document 2. 冲击速度扫描：1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 m/s 各测【重点】 3. 输入能量：40 / 50 / 60 J 4. 同一样品重复冲击 5 次后的性能保持率 5. 压力分布测试（压力感应膜）—— 验证马蹄形结构的力分流效果 6. 温度影响：-10°C / 23°C / 40°C 五、洗涤耐久性 1. ISO 6330，60°C 洗涤 50 次 / 100 次 2. 洗涤后重测：密度、闭孔率、压缩性能、冲击性能 → 计算性能保持率 3. 尺寸稳定性 ISO 5077 4. 工业洗涤耐受性 ISO 15797（85~90°C） 六、结构解析 1. 保护垫三维尺寸、厚度分布图（含变厚度设计确认） 2. 单片重量（精度 0.01 g） 3. 保护垫在服装中的固定方式（缝制口袋 / 超声波熔接 / 粘合） 4. 面料成分定量 ISO 1833、织物结构、克重、弹性回复率、透气性 ISO 9237 5. AirX 间隔织物断面结构（表层组织、连接纱直径/密度/倾角） 七、安全性 1. ISO 10993-5 / -10（细胞毒性、皮肤刺激） 2. OEKO-TEX STANDARD 100、REACH SVHC、偶氮染料、邻苯二甲酸酯 八、报告要求 1. 所有项目须同时给出【Tytex 样品】与【对照 PU 样品】的对比数据 2. 材料鉴定结论须给出【推定等效牌号】（如 交联聚乙烯泡沫 密度 XX kg/m³， 相当于 Plastazote LD__ / Evazote EV__ 级别） 3. 附原始谱图（FTIR / DSC / TGA）、SEM 照片、应力-应变曲线原始数据 4. 冲击试验须附力-时间曲线原始波形

# 6. "더 뛰어난 제품"을 만드는 전략

Tytex를 그대로 복제하면 후발주자 열위입니다. 아래 4개 축에서 앞서야 합니다.

## 6.1 축 ①: 무게·흘러내림 — 귀사의 현 문제이자 시장 전체의 미해결 과제

진단: 흘러내림은 단순히 "패드가 무거워서"가 아니라 "질량 × 하중 경로" 문제입니다.

| 해결 레버 | 구체안 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- |
| 1. 소재 밀도 전환 | PU(150~250 kg/m³) → 가교 독립기포 PE/EVA 폼(30~45 kg/m³) | 패드 질량 1/3~1/5 |
| 2. 하중 경로 재설계 (최대 효과) | 패드 하중을 팬티 원단에 매달지 말고, 장골능(iliac crest) 위 허리밴드에서 지지. 패드 상단을 허리밴드까지 이어지는 텐션 스트랩/파워넷 패널로 연결 | 패드 무게가 골반뼈로 직접 전달 → 흘러내림 원천 차단 |
| 3. 실리콘 그리퍼 밴드 | 허리밴드 내측에 실리콘 도트/스트라이프 (요실금 팬티 업계 표준 기술) | 마찰 확보, 미끌림 방지 |
| 4. 질량 중심 하향·분산 | 패드를 두껍고 작게(고밀도) → 얇고 넓게(저밀도) 전환 | 모멘트 감소, 체감 무게 감소 |
| 5. 해부학적 곡면 성형 | 평판 패드 → 골반 곡률에 맞춘 3D 열성형 (가교 PE는 열성형이 매우 용이) | 자기 정렬(self-locating), 이탈 방지, 착용감 |
| 6. 그레이디드 컴프레션 | 허리 부위 엘라스테인 함량↑ + 파워넷, 대퇴부는 저압 | 지지력 확보하면서 압박감 최소화 |

★ 레버 2번(하중 경로 재설계)이 특허 출원 가치가 가장 높은 아이디어입니다. Tytex는 패드를 포켓에 넣는 방식이므로, "패드 하중을 허리밴드로 전달하는 서스펜션 구조"는 신규성이 있을 가능성이 큽니다. 변리사와 즉시 검토하십시오.

## 6.2 축 ②: 고속 충격 성능 — Tytex의 실증된 약점 공략

목표: 2~4 m/s 전 구간에서 감쇠율 저하 없이 유지.

| 방안 | 설명 | 난이도 |
| --- | --- | --- |
| 듀얼 덴시티 (권장) | 피부측 저밀도 연질층(25~30 kg/m³, 8~10 mm) = 쾌적성·저속 흡수 + 외측 중밀도 확산층(60~90 kg/m³, 6~8 mm) = 고속 하중 분산. 열융착 2층 라미네이트 | 중 (양산 용이) |
| 속도 민감형 하이브리드 | 말굽 링 상단에 비뉴턴 점탄성 소재(D3O®, PORON® XRD 등급) 를 부분 삽입. 평상시 유연, 충격 시 순간 경화 | 중상 (원가↑, 전면 사용은 무거움 → 부분 삽입이 정답) |
| 변두께 말굽 설계 | 대전자 주변 링을 두껍게, 주변부는 얇게 테이퍼 → 착용성 유지하며 국부 성능↑ | 하 (금형만 수정) |
| 격자/러그 구조 배면 | 배면에 리브/러그를 성형해 유효 두께 확보하면서 통기·유연성 확보 | 중 |

정량 목표 설정

| 지표 | Tytex 참고치 | 자사 목표 |
| --- | --- | --- |
| 쉴드 1개 질량 | (실측 필요, 추정 5~12 g) | ≤ 10 g (두께 18~20 mm 조건에서) |
| 겉보기 밀도 | 24~45 kg/m³ 추정 | 30~45 kg/m³ |
| 두께 | 10~15 mm 추정 | 18~22 mm (더 두꺼워도 더 가벼움 — 핵심 셀링포인트) |
| 감쇠율 @ 2 m/s | – | ≥ 40% |
| 감쇠율 @ 4 m/s | 8% (Classic) | ≥ 25% ← 결정적 차별화 수치 |
| 전달 최대하중 (50 J) | – | < 3,000 N |
| 60°C 세탁 100회 후 성능 유지율 | – | ≥ 90% |
| 독립기포율 | – | ≥ 90% |

## 6.3 축 ③: 착용 순응도 (임상적으로 가장 중요)

코크란 결론이 "성능이 아니라 순응도가 문제"이므로, 이것이 가장 큰 상업적 기회입니다.

- 24시간 착용 가능한 쾌적성: 통기 채널, 흡습속건 원단, 봉제선 최소화(무봉제 니트)

- 요실금 패드 호환: 요양시설 사용자의 대다수가 요실금 제품 병용 → 호환 설계는 거의 다뤄지지 않은 영역

- 탈착 편의: 편마비·관절염 사용자를 위한 측면 오픈형(SafeHip에도 Open 모델 존재 — 반드시 확보)

- 외관(존엄성): 기저귀처럼 보이지 않는 디자인, 일반 속옷 실루엣

- 케어기버 편의: 패드 탈착 없이 그대로 세탁 가능 → 패드 일체 융착형이 요양시설에서는 강점(분실·오조립 방지)

## 6.4 보충: "비대칭 노치"란 무엇인가 (§4.3 관련)

노치(notch) 는 말굽 형상에서 뚫려 있는 개구부를 말합니다. 대전자 정점 위를 비워야 하므로 U자로 파인 자리입니다. Tytex는 이 개구부가 좌우 대칭입니다. 비대칭 노치는 이를 의도적으로 대칭이 아니게 만드는 설계입니다.

구체적 변형 방법

| 방법 | 내용 |
| --- | --- |
| 개구부 편심 | 중심축에서 15~25° 회전시켜 후방으로 치우치게 배치 |
| 팔 길이 차등 | 후상방 팔은 길게, 전하방 팔은 짧게 |
| 팔 폭·두께 차등 | 후방 팔을 두껍게 (변두께 설계와 결합) |
| 노치 형상 변경 | 대칭 U자 → 비대칭 물방울형·쉼표형 |

두 가지 근거

- 디자인권 회피 — 특허는 만료됐어도 등록디자인은 최장 25년 존속. 침해 판단 기준이 "전체적 심미감의 유사성"이므로 윤곽선의 대칭성을 깨면 회피 여지가 커집니다. 단, 실제 등록디자인 도면을 본 변리사의 판단이 필요하며 비대칭화만으로 자동 면책되지 않습니다.

- 기능적 개선 — 측방 낙상은 순수 측방보다 후외측(posterolateral) 성분을 갖는 경우가 많고, 골반 충격 각도가 대퇴경부 응력에 유의한 영향을 준다는 연구가 있습니다. 실제 충격이 더 자주 떨어지는 후방 커버리지를 늘리는 것은 합리적 설계입니다.

원칙: IP 회피 목적으로 모양만 비틀지 말고, "후방 보강"이라는 기능적 이유를 부여해 비대칭화할 것. 그래야 자사 특허·디자인 출원 시 설계 근거가 성립합니다.

⚠ 트레이드오프 — 좌우 전용 부품이 됩니다

| 항목 | 대칭 (Tytex) | 비대칭 |
| --- | --- | --- |
| 금형 | 1벌 | 2벌 |
| 재고 SKU | 1종 | 2종 |
| 세탁 후 재조립 | 아무 쪽이나 삽입 가능 | 좌우 오조립 위험 |

마지막 항목이 특히 중요합니다. 요양시설에서 세탁 후 케어기버가 좌우를 바꿔 끼우면 보호 성능이 저하되고 순응도 문제로 직결됩니다. Tytex가 대칭을 유지하는 이유일 가능성이 큽니다.

대응책 — 포카요케(poka-yoke): 포켓 개구부 형상 자체를 좌우 비대칭으로 만들어 잘못된 쪽에는 물리적으로 삽입되지 않게 하고, 패드에 L/R 각인과 색상 구분을 적용합니다. 이 설계가 뒷받침되지 않으면 비대칭은 득보다 실이 큽니다.

우선순위: 비대칭 노치는 선택지이지 필수가 아닙니다. ① 소재 저밀도화 → ② 하중 서스펜션 구조 → ③ 듀얼 덴시티 순으로 실질 경쟁력을 확보하고, 비대칭 노치는 디자인권 검색 결과 실제 회피 필요성이 확인될 때 꺼내는 카드로 두십시오.

## 6.5 축 ④: 근거와 인증 — 후발주자가 신뢰를 얻는 유일한 길

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 1 | EN 14808 / EN 14809 계열 시험성적서 확보 (생체모사 리그, 속도별 데이터 포함) — 국내는 KTR·FITI·KOTITI, 해외는 TÜV/SGS |
| 2 | OEKO-TEX STANDARD 100 + ISO 10993 피부 안전성 |
| 3 | 국내 인허가 경로 확정 — 식약처 의료기기 해당 여부(의료기기/공산품 경계영역 판단 필요)를 사전에 질의(민원) 로 확정. 의료기기로 가면 표시·광고 범위가 넓어지지만 인허가 부담 발생 |
| 4 | 노인장기요양보험 복지용구 급여품목 등재 가능성 검토 — 등재되면 판매 구조가 완전히 달라짐. 공단에 사전 확인 필요 |
| 5 | EU 진출 시: MDR 2017/745 하 Class I 자기적합성선언(대부분 해당) + 기술문서·임상평가보고서(CER) 준비 |
| 6 | 소규모 임상/사용성 시험: 요양시설 1~2곳에서 착용 순응도(compliance rate) 데이터 확보 → 경쟁사가 갖지 못한 마케팅 자산 |

# 7. 실행 로드맵

| 단계 | 기간 | 액션 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 즉시 | 1주 | SafeHip Classic/Soft/AirX/Open 각 3세트 구매 (해외 직구) | 실물 시료 |
| 1 | 1~2주 | 만료 특허 전문 입수: US5722093, US5836015, US6334443, EP1684604, EP1765101, US2007/0067895 (도면 포함) | 설계 참고 자료집 |
| 2 | 2~4주 | 중국 분석기관에 §5.4 중문 의뢰서 발주 | 소재·성능 분석 리포트 |
| 3 | 병행 | 변리사에 §4.4 FTO 조사 발주 | FTO 의견서, 상표·디자인 검색 결과 |
| 4 | 4~8주 | 분석 결과 기반 소재 소싱: 국내외 가교 PE/EVA 폼 공급사 3곳 이상 샘플 수취 (밀도 25/30/45 kg/m³ 각각) | 소재 후보 확정 |
| 5 | 6~12주 | 듀얼 덴시티 + 서스펜션 구조 시작품 3안 제작 | 프로토타입 |
| 6 | 10~14주 | 시작품 속도별 충격시험 + 세탁 100회 내구시험 | 성능 검증 데이터 |
| 7 | 12주~ | 자사 개선점 특허/실용신안 출원 (하중 서스펜션 구조 우선) | 출원번호 |
| 8 | 14주~ | 인증·시험성적서 확보, 요양시설 사용성 시험 | 시장 진입 패키지 |

## 분석기관에 전달할 최종 체크리스트

☐  Tytex 시료 3종 + 자사 PU 대조군, 각 3세트 이상

☐  세탁 전/50회/100회 3조건 명시

☐  밀도(ISO 845), 겔 함량(ASTM D2765), DSC 융점, 독립기포율(ISO 4590) — 이 4개는 절대 누락 금지

☐  XRF에서 Zn 정량 요구 (발포 방식 판별)

☐  충격시험은 생체모사 연부조직 리그 필수, 속도 1/2/3/4 m/s 스윕 필수

☐  모든 결과를 자사 PU 대조군과 병렬 표기

☐  추정 등가 그레이드(예: "가교 PE 폼, 밀도 33 kg/m³, Plastazote LD33 상당") 명시 요구

☐  원시 데이터(스펙트럼, 힘-시간 곡선, SEM 이미지) 전량 첨부 요구

# 8. 리스크 및 유의사항

- 공개 정보에는 정확한 밀도·두께·중량 수치가 없습니다. Tytex는 이를 영업비밀로 유지합니다. §5의 실측이 유일한 확보 경로입니다.

- 시험 리그가 다르면 감쇠율은 비교 불가합니다. 강체 리그 수치(예: 1,080 N)와 생체모사 리그 수치(17%)를 섞어 인용하면 오류입니다.

- 특허 만료 판단은 본 문서의 추정이며 법적 의견이 아닙니다. 국가별 법적 상태는 변리사 확인이 필수입니다.

- 상표 SAFEHIP / AirX 는 영구 존속합니다. 유사 명칭 사용은 즉시 분쟁 대상입니다.

- AirX 스페이서 패브릭 방식은 후속 특허 위험이 있어 1차 제품에서는 회피를 권장합니다.

- 저밀도화만 추구하면 성능이 떨어집니다. 저밀도 폼은 평탄응력이 낮아 단독으로는 3,000 N 목표 달성이 어렵습니다. 반드시 말굽형 션팅 구조 + 듀얼 덴시티와 결합해야 합니다.

# 9. 출처

- Tytex — Safehip® technology & materials

- Tytex — Safehip® hip protection garments

- Tytex — Safehip Classic Unisex

- Tytex — Safehip AirX Unisex

- Tytex — Safehip AirX Discreet

- SafeHip Classic 사용설명서 PDF (Nordicare)

- US5722093A — Hip protector (Google Patents)

- US5836015A — Pants with hip protectors (Google Patents)

- US6334443B1 — Hip protector (USPTO)

- HU219439B — Trousers with hip protectors (Google Patents)

- EP 1684604 — Device for protection of the hips (EPO)

- EP 1765101 A1 — Hip protector (EPO)

- US20070067895 — Device for protecting of the hips (Justia)

- Patents Assigned to Sahva A/S (Justia)

- TYTEX A/S Trademarks (Justia)

- The force attenuation provided by hip protectors depends on impact velocity, pelvic size, and soft tissue stiffness (PubMed)

- Comparison of force attenuation properties of four different hip protectors (ScienceDirect)

- Hip protectors: recommendations for biomechanical testing — international consensus statement, part I (PMC)

- Biomechanical testing of hip protectors following the CSA express document (Osteoporos Int)

- Hip protectors | Standards Council of Canada

- Does hip protector prevent falls and hip fractures? An umbrella review of meta-analyses (PMC)

- Hip protectors for preventing hip fractures in the elderly (PubMed)

- Hip protectors in the elderly: lack of effectiveness or just suboptimal implementation? (Springer)

- Femoral Neck Fractures Biomechanics (Physiopedia)

- Zotefoams — Plastazote® Low Density PE Foam (LD45/LD33/LD29)

- Zotefoams Plastazote® LD24 데이터시트 (MatWeb)

- Plastazote® / Evazote® Foam (North Sea Plastics)

- A critical review of impact resistant materials used in sportswear clothing (CORE PDF)

- Dependences of Rheological and Compression Mechanical Properties on Cellular Structures for Impact-Protective Materials (PMC)

- Static Mechanical Properties of Expanded Polypropylene Crushable Foam (PMC)

- Force attenuation properties of shear-thickening polymer (STP)-based hip protector (Springer)

- Development and Characterization of Tailored Polyurethane Foams for Shock Absorption (MDPI)

- 의료기기와 공산품 경계영역제품에 대한 안내 (식약처)

- 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정 (국가법령정보센터)

- EU MDR Medical Device Classification (SimplerQMS)